Opis przedmiotu zamówienia

miernik  do pomiarów małych rezystancji

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa miernika małych rezystancji służącego w szczególności do  pomiarów obiektów o charakterze rezystancyjnym -  połączeń spawanych, lutowanych, połączeń szyn wyrównawczych, przewodów uziemiających, styków, spoin szyn tramwajowych (kolejowych), przewodów, kabli. Urządzenie powinno umożliwiać pomiar obiektów o charakterze indukcyjnym w szczególności - uzwojeń silników elektrycznych, uzwojeń transformatorów, cewek o niskiej rezystancji.

- Urządzenie powinno posiadać wybór zakresu pomiarowego w sposób automatyczny i ręczny (pomiar obiektów o charakterze indukcyjnym).

- Wybór trybu pomiarowego dostosowany do typu mierzonego obiektu:

– pomiar szybki (3 sekundy) do pomiarów obiektów o charakterze rezystancyjnym,

- pomiar wydłużony do badań obiektów o charakterze indukcyjnym,

- tryb skrócony (z nieznacznie ograniczoną dokładnością).

- Wybór trybu pomiaru w zależności od zastosowania:

- pomiar w trybie normalnym wyzwalany po każdorazowym uruchomieniu (przycisk „START”),

- pomiar w trybie automatycznym – przyrząd po podłączeniu wszystkich czterech przewodów pomiarowych do obiektu automatycznie uruchamia pomiar prądem w jednym lub obu kierunkach i wylicza wartość średnią rezystancji,

- pomiar w trybie ciągłym – miernik powtarza kolejne cykle pomiarowe z przerwami co 3 sekundy (obiekty o charakterze rezystancyjnym) lub wykonuje pomiar nieprzerwanie (obiekty o charakterze indukcyjnym),

- tryb okienkowy umożliwiający ustawienie górnej i dolnej granicy, pomiędzy którymi powinien znaleźć się wynik pomiaru, z sygnalizacją dźwiękową wyjścia poza zakres.

- Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonania pomiarów przy zakłóceniach o wartości pięciokrotnie wyższej od sygnału mierzonego.

- Urządzenie powinno posiadać pamięć z możliwością przechowywania min. 990 pomiarów i ich przesłania do PC.

- Urządzenie powinno posiadać podwójną izolację (zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557), kategoria pomiarowa – CAT III 300V wg  PN-EN 61010-1, ochronę obudowy IP 54 wg PN – EN 60529

- Zasilanie urządzenia – akumulatorami Ni – MH 4,8 V o czasie ładowania ok. 2,5 h, umożliwiającymi wykonanie min. 300 pomiarów prądem 10A.

- Urządzenie powinno umożliwić pomiar rezystancji:

| Rezystancja |  | Prąd pomiarowy | Napięcie dla pełnej skali | Błąd podstawowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres | Rozdzielczość |  |  |  |
| 0...999 µΩ | 1 µΩ | 10 A | 20 mV | plus/minus 0,25% wartości mierzonej wzorcowej + dwie cyfry |
| 1,000...1,999 mΩ | 0,001 mΩ |  |  |  |
| 2,00...19,99 mΩ | 0,01 mΩ |  | 200 mV |  |
| 20,0...199,9 mΩ | 0,1 mΩ | 1 A |  |  |
| 200...999 mΩ | 1 mΩ | 0,1 A |  |  |
| 1,000...1,999 Ω | 0,001 Ω |  |  |  |
| 2,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | 10 mA |  |  |
| 20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | 1 mA |  |  |
| 200...1999 Ω | 1 Ω | 0,1 mA |  |  |

Wyposażenie podstawowe urządzenia:

- przewody dwużyłowe min. 3 m – 2 szt.

- krokodylek K03 – 4 szt.

- krokodylek Kevina K06 – 2 szt.

- futerał na miernik z wyposażeniem

- akumulator Ni – MH 4,8V 3Ah

- przewód do transmisji szeregowej

- sonda dwuostrzowa Kelvina z gniazdem bananowym – 2 szt.

- szekli do miernika

- instrukcja obsługi

- świadectwo wzorcowania

Pozostałe dane:

  - czas do samowyłączenia 120 sekund

  - odporność na przydźwięk – błąd dodatkowy < lub = 1% dla napięcia 50 Hz < lub = 100mV ms

  - max rezystancja przewodów dla prądu 10A 0,1 Ω

  - max indukcyjność mierzonego obiektu 40 H

  - dokładność zadawania prądu pomiarowego plus/minus 10%

  - czas wykonania pomiaru rezystancji 3 sekundy (tryb rezystancyjny z dwukierunkowym przepływem prądu), do kilku minut w zależności od rezystancji i indukcyjności obiektu,

  - miernik powinien posiadać możliwość rozbudowy m. in. o program do tworzenia protokołów pomiarowych, szkiców, schematów, kalkulacji, zewnętrzny zasilacz itp.

  - masa max 2 kg, max wymiary 300X225X100 mm

  - zakres temperaturowy pracy 0...+40 st. C

  - gwarancja min 3 lata